Tabela nr 1: Właściwości metrologiczne analizatora UniGas 3000+

| Parametr | Czujnik | Zakres pomiarowy | Dokładność | Max. czas odpowiedzi | Max. błąd pomiarowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O2 | elektrochemiczny | 0 - 25% | 0,1% | 20 s | ±0,1% objętościowo |
| CO Kompensowany poziom H2 < 2000 ppm | elektrochemiczny | 0 - 8000 ppm | 1 ppm | 50 s | ±10 ppm < 300 ppm ±4% od 300 do 2000 ppm ±10% powyżej 2000 ppm |
| CO | elektrochemiczny | 0 - 20000 ppm | 1 ppm | 40 s | ±10 ppm < 300 ppm ±4% od 300 do 2000 ppm ±10% powyżej 2000 ppm |
| CO% | elektrochemiczny | 0 - 10,00 % | 0,01 % | 50 s | - |
| NO | elektrochemiczny | 0 – 4000 ppm | 1 ppm | 40 s | ±5 ppm < 125 ppm ±4% powyżej 125 ppm |
| NO2 | elektrochemiczny | 0 – 1000 ppm | 1 ppm | 50 s | ±5 ppm < 125 ppm ±4% powyżej 125 ppm |
| NOx | wartość obliczana | 0 – 5000 ppm | 1 ppm | - |  |
| SO2 | elektrochemiczny | 0 – 4000 ppm | 1 ppm | 40 s | ±5 ppm < 125 ppm ±4% powyżej 125 ppm |
| CO2 | wartość obliczana | 0 - 99,9 % | 0,1 % | - | - |
| Tpowietrza | Pt100 | -10 - 1000C | 1 0C | - | ±(0,2% + 0,15 0C) |
| Tgazu | termoelektryczny K | 0 - 10000C | 1 0C | - | ±(0,3% + 0,3 0C) |
| Różnica temperatur | wartość obliczana | 0 - 9990C | 0,1 0C | - | - |
| Temperatura przepływającego czynnika | termoelektryczny K | -10 -1000C | 0,1 0C | - | ±(0,3% + 0,3 0C) |
| Ciśnienie/Podciśnienie | piezorezystywny | ±100,00 hPa | 0,01 hPa | - | ±3 Pa < 300 Pa ±1% odczytu powyżej 300 Pa |
| Nadmiar powietrza do spalania | wartość obliczana | ≥ 1,00 | 0,01 | - | - |
| Prędkość gazu | wartość obliczana | 0 – 99,9 m/s | 0,1 m/s | - | - |
| Sprawność kotła | wartość obliczana | 1– 99,9 % | 0,1 % | - | - |
| Wskaźnik dymu | pompa zewnętrzna | 0 - 9 | - | - | - |